移动护理车项目要求

一、项目概述

目前医院的住院病房已经实现了无线网络覆盖，医生护士在查房及进行护理工作的时候，已经可以通过IPAD及PDA设备进行；但因为手持终端亦存在一定的局限性，故医院计划通过移动护理车实现移动工作站功能，对移动医疗和移动护理进一步补充。
项目技术参数要求及数量

	项目名称
	分类
	技术要求
	数量
	质保期

	移动护理车项目
	整车重量
	整车重量≤55KG（不含挂件）
	32台
	三年

	
	外形尺寸
	整车尺寸：480mm(宽)x780mm(深)x965mm（台面高度）±20mm（注：该尺寸不含挂架），整车车身宽度小于510mm（含挂件），修长式车身设计；
	
	

	
	整车材质
	整车主要材质为塑料、高强度航空铝及不锈钢组成，车体表面抑菌处理，方便清洁，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒
	
	

	
	抗菌防霉
	外壳采用抗菌防霉材质，符合GB21551标准抗菌防霉检测，防霉性能≤1级。
	
	

	
	台面
	台面尺寸430mm（宽）* 635mm（深）±20mm

台面外形为完整方形，不存在任何断层缺口，台面及围挡一体注塑成型，非分体式设计，具有三面高度≥25mm的围挡，防止桌面物品掉落及液体渗漏进台面内；
	
	

	
	台面材质
	工作台面及围挡采用一体成型塑胶ABS抑菌材质，抗菌率99%以上，符合GB21551或GB/T 31402标准，不可采用铝合金及其它金属材质，避免铝合金台面长期消毒产生化学腐蚀，影响人体健康，避免金属台面影响推车主机或PDA的无线信号
	
	

	
	控制面板
	控制面板位于台面下方键盘托面板上，靠前方的设计更方便用户操作，面板上设置有一键开关机键和电池电量指示灯，可通过不同颜色灯的状态显示电池电量、充电状态等信息
	
	

	
	前把手
	车体前把手与台面塑胶注塑一体成型，把手位于键盘托下方，在使用键盘时，不影响打字视线；
	
	

	
	后把手
	车体后把手为铝合金一体压铸成型，高于台面，兼容推拉及支撑悬挂显示器或者一体主机的功能
	
	

	
	前键盘托
	前键盘托为塑胶注塑一体成型，隐藏于台面设备内，使用时通过按压弹出后拉出来使用，不用时推入不占外部空间，键盘托内预留手持终端和鼠标收纳隔开的空间，方便日常使用收纳；

前键盘托内尺寸：370mm(宽)*130mm(深)* 26mm(高) ±10mm；

手持终端收纳空间尺寸：210mm(宽)*85mm(深)* 26mm(高) ±10mm；

鼠标收纳空间尺寸：160mm(宽)*85mm(深)* 36mm(高) ±10mm；
	
	

	
	侧键盘托盘
	侧键盘托位于台面右侧，可收纳隐藏于台面设备层内，按压弹出使用，不用时推入不占外部空间，使用侧键盘时显示器可以调整为水平朝向侧键盘方向，方便医护人员在侧面位置也能快速录入文书，提高工作效率；

键盘托内可以放置宽度不小于42CM的107键全键盘，全键盘录入更快速；

侧键盘托内尺寸425mm(宽)* 160mm(深)*26mm(高) ±10mm；
	
	

	
	隐藏线缆
	整车线缆隐藏式设计（包含显示模块电源线、数据线等），除AC电源线外的其它车体线缆无外露。
	
	

	
	显示器支臂
	显示器支臂位于车体左后侧位置，安装与推车后把手上，显示器及支臂高于台面；
	
	

	
	显示器安装
	显示器和支臂两者的安装，支持无工具安装及一键拆卸显示器的功能，支持快速拆卸和安装。
	
	

	
	显示器支臂前移
	方便不同使用者的使用习惯，显示器支臂支持将屏幕往使用者方向前移≥15cm；
	
	

	
	显示器支臂升降
	显示器支臂支持上下升降，升降行程范围≥15cm；
	
	

	
	显示器支臂调整角度
	显示器支臂水平左旋转≥90°，水平右旋转≥180°，俯角≥30°，仰角≥10°，支持横竖屏； 
	
	

	
	显示器支臂负载
	为方便工作站显示终端或者一体机电脑后续的维护和升级，显示器支架在不更换任何配件的前提下调整负载螺丝，可挂载1.5～7.5KG的显示终端；
	
	

	
	脚轮
	4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮 
	
	

	
	制动方式
	脚踏式刹车系统
	
	

	
	柜子抽屉
	柜子和抽屉表面材质为工程ABS材料，内衬金属骨架，配置机械抽屉锁，可锁定抽屉，柜子配备两种规格的抽屉，抽屉上下可模块化调整，抽屉内尺寸：

325mm（宽）*395mm（深）*105mm（高）±10mm， 数量≥3个；

325mm（宽）*395mm（深）*215mm（高）±10mm， 数量≥1个；
	
	

	
	车体扩展接口
	USB2.0x2，RS232x2
	
	

	
	外挂配件
	垃圾桶≥2；锐器盒支架≥1；压脉带盒≥1；压脉带盒支架≥1；手消液支架≥1； 
	
	

	
	CPU
	配置符合信创要求的国产化cpu，频率不低于2.7 GHz，核数不低于8核。
	
	

	
	内存
	不低于32GB
	
	

	
	硬盘
	固态硬盘不低于512GB
	
	

	
	屏幕
	≥23.8"  IPS屏；16：9；分辨率≥1920×1080
	
	

	
	无线网络
	支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac；支持4G/5G运营商网络； 
	
	

	
	天线
	内置天线设计，无任何外露。
	
	

	
	外部接口
	至少包含USB2.0≥4，USB3.0≥2，HDMI≥1， RJ45≥1，音频输出≥1，音频输入≥1
	
	

	
	操作系统
	配置已通过安全可靠测评的桌面操作系统；能兼容安装WINDOWS 10以上版本的系统；
	
	

	
	电池位置
	电池嵌入在车体设备层内，安全可靠，方便维护；
	
	

	
	电池电芯
	采用安全性高的磷酸铁锂材质，车规级安全保障，针刺不起火不爆炸，循环寿命次数≥2000次。
	
	

	
	电池额定能量
	≥300Wh
	
	

	
	充电时间
	充满电时间≤6小时
	
	

	
	使用时间
	连续使用≥8小时 
	
	

	
	底盘离地高度
	采用H型一体式压铸铝合金底盘，支持安装双立柱，不得采用散件拼装底盘或X型单立柱底盘。底盘离地高度≥150mm。
	
	

	
	柜体离地高度
	柜体离地高度≥250mm。
	
	

	
	电池认证
	电池通过了GB 40165-2021《固定式电子设备用锂离子电池和电池组安全技术规范》
	
	

	
	电源线
	采用外置插拔可分离线缆，使用过程中固定在车体设备层上，不使用时方便取下收纳保管。
	
	

	
	电源总开关
	电源总开关位于设备层后侧，防止误触，电源总开关可以一键关断推车所有供电，在推车长时间闲置时完全关闭电池放电。
	
	

	
	漏电保护
	具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能
	
	

	
	电流电压保护
	具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能。
	
	

	
	电源管理
	充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗
	
	

	
	医用环境
	整车通过GB 9706.1-2020医用电气设备安全检测。
	
	

	
	产品认证
	投标产品整体具有3C认证证书
	
	

	
	辐射安全
	整车通过YY9706.102-2021电磁兼容标准检测认证。
	
	




