采购需求

一、设备用途说明：

为低体重婴儿、病危儿、早产儿提供温湿度适宜的培养治疗环境及黄疸蓝光治疗需求。

二、主要技术参数

▲1.温度控制：具有箱温控制和肤温控制功能

2.箱温控制范围：20℃～37℃，37.1℃～39℃

3.肤温控制范围：34℃～37℃，37.1℃～38.0℃

4.箱温和肤温测量范围：5℃～70℃

5.肤温测量精度：±0.1℃

▲6.升温时间≤30min

7.控制精度：平均培养箱温度与控制温度之差≤0.5℃

8.体温监测：配备双体温探头，可同时监测两个不同部位的皮肤温度，显示两个体温探头的温差值。

9.支持腔内体温探头

10.具有加湿系统清洁功能，可以实现一键自清洁。

▲11婴儿床倾斜角度可电动无级调节，无需开箱门即可操作，最大倾斜角度不小于12°

12.具有湿度控制功能，可自动监测和控制培养箱内空气湿度

13.湿度控制范围：30%～90%，控制精度：±5%

14.湿度测量范围：0%～99%，测量精度：±5%

15.显示屏：彩色触摸显示屏，可调节屏幕位置。

16.数据回顾：≥150小时趋势图/趋势表回顾

▲17.箱内噪音水平≤45dB。

▲18.产品使用寿命≥10年。

19.蓝光治疗装置：

19.1、光源：LED，光源使用寿命≥50000小时

19.2、光照有效面积，最小不能小于50cm×25cm，最大不能超过60cm×33cm

标注“▲”的技术参数条款必须完全响应或正偏离；非标注“▲”的技术要求允许负偏离3项，负偏离达4项或以上响应文件按无效响应处理

三、▲商务要求

| # 序号 | 内容 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 1、报价包含但不限于货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、系统接入、验收、检测计量及其他所有成本费用的总和，如涉及系统对接的由成交供应商负责完成。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 2、设备所用软件需提供终身升级服务，不再另外收取任何费用。 (1)根据医院科室工作需要在新增电脑上安装分析软件。满足医院信息化工作需要，提供与医院HIS等系统对接服务，支持动态报告的上传和全院浏览/打印/历史报告查询等功能，由此产生的一切费用由成交供应商负责。 (2)软件支持对接医院现有存储，数据统一存储，随时调取便于管理和提供科研数据。 说明：竞标人应在响应文件“售后服务承诺书”中详细说明。 |
| 2 | 付款方式、时间、条件 | 供应商在采购人指定地点交货、安装、调试，经采购人验收合格后，采购人一年内支付合同总金额。(注：供应商在采购人付款前，应向采购人提供合同标的金额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款，由此产生的责任由供应商承担) |
| 3 | 供货要求 | 供应商应保证所供产品是全新的、未使用过的且是近六个月内生产的，并完全符合规定的质量、规格的要求。 设备如属于政府部门有强制检定要求的，供应商应负责设备使用前的相关检定。 |
| 4 | 售后服务要求 | (1)按厂家承诺进行； (2)送货上门、安装调试合格，提供必要的培训。提供设备维修手册和保养手册。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试。 (3)接故障通知2小时内响应，4小时内给予答复，24小时内到达现场提供服务，提供终身维护和保养服务。 说明：供应商应在响应文件“售后服务承诺书”中详细说明。 |
| 5 | 交货时间 | 在合同签订后30天内完成供货、安装和调试并交付使用。 |
| 6 | 交货地点 | 梧州市长洲区三龙大道139号，梧州市人民医院指定地点。 |
| 7 | 安装调试 | 1.安装地点：梧州市长洲区三龙大道139号，梧州市人民医院指定地点。 2.安装完成时间：成交人在合同签订后30天内完成安装调试(其他约定除外),并正常运行，如果超出上述期限，成交人负责由此给采购人造成的所有损失。 |
| 8 | 质保期(自验收合格之日起开始计算。) | 1.由货物制造厂商提供5年或以上免费上门保修服务； 2.由成交供应商提供5年或以上保修服务； 3.除各设备另有要求外，设备整机质保期5年，质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求(如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定)立即进行维修、更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在维修后48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。产品6月内有故障如不能解决的包换新机。供应商承担一切费用。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件的如期供应。 |
| 9 | 验收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。 2、成交人在货物交付验收时，由采购单位对照采购文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购单位发现存在不符合相关标准的，成交人应无条件置换。 |