项目需求

▲一、技术服务要求

（一）设备基本情况

设备名称：单光子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统

品牌型号：GE Discovery  NM/CT670pro

- 维修服务要求

- 1、故障诊断与评估：供应商须派遣具备相应资质的工程师上门，对单光子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统（GE Discovery NM/CT670pro）的CT球管进行精确诊断，确认漏油点及故障根本原因，并提供书面诊断报告。

2、球管专业维修：对漏油球管进行拆卸，返厂或现场维修。维修范围必须包括但不限于：

2.1更换失效的密封件(如O型圈，油封等)。

2.2更换老化的绝缘油并进行高真空注油。

2.3对核心部件(如轴承，转子，阴极，阳极靶面等)进行检测，如有损坏或过度磨损须一并更换。

2.4进行高压训练及各项性能测试。

3、安装与调试：将维修后的球管重新安装至设备，并进行精确校准和全面调试。

4、性能验证：维修完成后，须按照GE原厂标准或国家相关标准，对CT部分进行全面的性能检测，确保包括但不限于以下指标达标：

4.1CT值准确性(水模)

4.2均匀性

4.3噪声

4.4空间分辨率

4.5低对比度分辨率

4.6激光定位灯精度

- 验收标准

- 5.1所有性能指标必须达到设备出厂时或GE公司规定的验收标准，并能通过医院日常质控(QC)检测。

- 5.2设备如属于政府部门有强制检定要求的，供应商应负责设备使用前的相关检定。

- 5.3 维修完成后提供详细的维修报告及测试数据。

- 服务质量保证：对维修部件及关联故障提供至少6个月的质量保修期。

- 投入人员要求：工程师需具备GE SPECT/CT或同类高端CT设备维修经验的证明。

- 维修响应时效：质量保修期内，供应商接到故障通知1小时内响应，2小时内给予答复，24小时内到达现场提供服务，24小时内修复正常。

- ▲二、商务要求

- 项目地点：梧州市长洲区三龙大道139号 梧州市人民医院。

- 维修时限：在合同签订后15天内完成球管维修、安装和调试并交付使用（正常运行）。如超出上述期限，由成交供应商负责由此给医院造成的所有损失。

- 支付方式：设备维修完毕、安装调试后，经采购人验收合格后，采购人6个月内支付合同总金额。

- 质保期：质量保修期自故障维修完成，经采购人验收合格后开始计算，对维修部件及关联故障提供至少6个月的质量保修期。

- 标注“▲”的条款必须完全响应或正偏离