附件1：

项目需求

一、技术参数要求
	序号
	货物及主要配件名称
	技术指标
	数量

	
	病人监护仪
	1 主机功能：

▲1.1模块化插件式监护仪，主机≥4个插件槽，具备便携式提手。

1.2≥12英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1280*800，屏幕亮度自动调节。

1.3 多个参数监测波行同屏显示，可扩展至11通道。

2 监测参数：

2.1标配：心电、呼吸、脉率、无创血压、血氧饱和度、双通道体温、双通道有创血压、BiS模块。

2.2心率测量范围：成人：10bpm～300bpm；儿童和新生儿：10bpm～350bpm。

▲2.3具有ST View、QT View界面，可通过U盘快捷导出PDF报告。

2.4具有≥26种心律失常分析，含房颤功能。

2.5具有48小时心电概览界面，可统计过去2天的心律失常、QT、ST分析。

2.6具有ECG Cabrera界面，导联根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，能显示-aVR导联，便于心肌缺血或心律失常的起源定位。

2.7无创血压提供手动、周期、快速、序列和整点5种测量模式。

2.8具有静脉穿刺辅助功能，在界面显示穿刺计时。

2.9具有24小时血压动态分析（提供折线图与白天和夜间的最值、平均值分析）。

2.10可监测灌注指数PI，反映末梢循环的功能状态。

2.11呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头（脉搏波技术）监测。

2.12支持升级有创血压模块，支持8通道监测，实现CVP/ICP/PPV/PAWP及PPV测量。

2.13支持升级智能输液监护模块。

2.14支持升级脑氧、脑电、脑电双频指数、肌松模块，插到主机插槽即可使用。

2.15支持升级监测灌注变异指数（PVI）、指导临床输液。

2.16标配脑电双频指数（BIS），可监测双频指数（BIS）、肌电活动（EMG）、抑制比（SR）、频谱边缘频率（SEF）等参数的监测，可显示脑电波形（EEG），具有图形化的传感器检测显示。

3 系统功能：

3.1具有趋势图、报警事件、NIBP存储及回顾。

3.2至少72小时全息波形存储及回顾。

3.3可升级语音助手功能，实现“血压测量”“波形冻结”“报警暂停”等功能实现无菌操作。

4 临床辅助功能：

4.1具有图形化报警指示功能，识别报警原因。

4.2具有GCS格拉斯哥昏迷指数评分，了解病人病情。

4.3具有抢救模式，支持CPR助手，可记录抢救过程中的用药和操作。

▲4.4可升级Sepsis View界面，根据SSC2021制定筛查与治疗工具，进行SOFA和SIRS评分，可生成操作日志。

4.5可升级BOA界面，辅助医生完成插管、诱导、术中麻醉状态维持和术后病人复苏的状态监测，提供Aldrete评分、Padss评分。
	2台


二、▲其他要求：

	1
	功能与用途
	功能：实时、连续监测心电、血压、血氧、呼吸等生命体征。

用途：重症监护室危重患者管理，手术麻醉中生命体征监测，急诊抢救与转运。

	2
	国家对响应产品的强制性资质要求或供应商应具备的特殊资格条件
	1.产品强制资质：所投设备均须提供有效的对应类别医疗器械注册证；所有产品须为全新正品，严禁提供未注册、过期产品。

2. 供应商须取得产品原厂有效授权，在供货时提供授权证明材料。


三、▲商务要求：

	序号
	内容
	详细要求

	
	是否允许进口产品
	否

	
	报价要求
	报价包含但不限于货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和。

设备须接入采购人现使用的医院重症信息系统（深医信息技术（深圳）有限公司）或HIS系统（厦门智业软件股份有限公司），系统对接所涉费用由成交供应商承担。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

	
	付款方式、时间、条件
	双方签订合同后，成交供应商在采购人指定地点交货、安装、调试，经采购人验收合格后采购人一年内支付合同总金额。（注：成交供应商在采购人付款前应向采购人提供合同标的金额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款，由此产生的责任由成交供应商承担）

	
	交货时间
	在合同签订后30天内完成供货、安装和调试并交付使用。交货周期仅为计划期限，具体实际交货时间，双方可根据采购人场地筹备、科室安装条件、项目整体进度等实际工作情况友好协商调整，供方应配合采购人合理顺延交货，调整后的交货日期以双方书面确认单/补充说明为准。

	
	供货要求
	1、供应商应保证所供产品是全新的、未使用过的且是近6个月内生产的，并 完全符合规定的质量、规格的要求。

2、设备如属于政府部门有强制检定要求的，供应商应负责设备使用前的相关检定。

3、设备所用软件需提供终身无条件升级服务。供应商须提供软件终身升级服务，相关所有费用已包含于投标总价，采购人无需支付任何额外费用。

4、设备须接入采购人现使用的医院重症信息系统（深医信息技术（深圳）有限公司）或HIS系统（厦门智业软件股份有限公司），系统对接所涉费用由成交供应商承担。

	
	交货地点
	梧州市人民医院，采购人指定地点

	
	质保期

（自验收合格之日起开始计算。）
	1、由货物制造厂商提供3年或以上免费上门保修服务。
2、需要特别说明的售后服务要求：提供原厂整机质保，质保期内，设备出现故障，接到故障报修，1小时内响应，4-24小时工程师到达院内现场；故障无法短期修复须提供备用设备。质保期内所产生的费用全部有成交供应商承担，采购人不再另外支付。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件如期供应。

	8
	验收标准
	1、成交供应商提供不符合公告规定的、采购文件、响应文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。

2、成交供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

3、采购人应当在到货并安装、调试完后进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，双方各执一份。

4、若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现成交供应商有违约问题，可暫缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。

5、采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向成交供应商提出，成交供应商应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，成交供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。

6、验收产生的费用由成交供应商负责。


